Dąbrowa Białostocka dnia 04.09.2009r.

SP ZOZ- 244 /09/09

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. M.C. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

Protestujący:

1. BioMaxima S.A.

ul. Mireckiego 29-31

20-460 Lublin

2. BIO-FARM Sp. z o.o.

Ul. Watykańska 6

20-538 Lublin

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

analizatora hematologicznego; znak sprawy : SP ZOZ/analizator  /08/09

Rozstrzygnięcie protestów

wniesionych  na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, zwany w dalszej części Zamawiającym   działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223,poz. 1655 z późn. zm. ), zwanej w dalszej części ustawą,   informuje o rozstrzygnięciu protestów  wniesionych  na zapisy zawarte w SIWZ dotyczące  opisu przedmiotu zamówienia.

Rozstrzygnięcie:

Zamawiający  oddala  w całości  protesty  jako bezzasadne.

Uzasadnienie:

Zamawiający w dniu 24.08.2009r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu na dostawę analizatora hematologicznego w ramach przetargu nieograniczonego, w tym samym dniu została też zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej SPZOZ.

W terminie zgodnym z art. 180 ust. 3 punkt 1 ustawy wpłynęły następujące protesty, wniesione przez podmioty uprawnione:

1. protest wniesiony przez  BioMaxima S.A. z Lublina ( w dniu 28.08.2009r.)

2. protest wniesiony przez BIO –FARM Sp. z o.o. z Lublina (w dniu 28.08.2009r.)

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu tj. do dnia 10.09.2009r. (art.183 ust.1 punkt 2) .

Zamawiający po wnikliwej analizie zarzutów podniesionych w protestach i po uwzględnieniu argumentacji protestujących stwierdził, że wniesione  protesty są  bezzasadne,  gdyż  zarzuty stawiane Zamawiającemu nie znajdują  odzwierciedlenia w stanie faktycznym i prawnym.

Wyżej wymienieni Wykonawcy zarzucają zamawiającemu określenie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający  zachowanie zasady uczciwej konkurencji ( naruszenie art. 7 ust. 1  i art. 29 ustawy)  oraz  wnoszą o uwzględnienie protestu i zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zasadę równego dostępu do zamówienia wg obu Wykonawców utrudniają  zapisy  zawarte  w  załączniku nr 2 do siwz   „Parametry wymagane„  mówiący o tym , że

oferowany analizator  musi  pracować na odczynnikach  kompatybilnych z analizatorem Micros 60 OTB będącym własnością SP ZOZ.

Zamawiający odnosząc się do tego zarzutu wyjaśnia , że  powyższy zapis  nie ogranicza konkurencji, a jedynie precyzuje  potrzeby Zamawiającego. Intencją   zamawiającego jest , aby stosowane w diagnostyce odczynniki można było używać zamiennie  do obu aparatów, zarówno  posiadanego już przez zamawiającego  Micros-a  OTB  jak też do  tego, który jest przedmiotem niniejszego postępowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z przeprowadzaniem czasochłonnych procedur walidacyjnych. Proces walidacji metod pomiarowych jest bowiem procesem  czasochłonnym i wymaga od zaangażowanej osoby nie tylko wiedzy branżowej dotyczącej metodologii pomiaru, ale również wiedzy statystycznej, która pozwoli wiarygodnie ocenić wyniki eksperymentu walidacyjnego

Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, iż w przypadku nabycia przez zamawiającego analizatora, który wymagałby stosowania odczynników innego rodzaju niż posiadany już Micros OTB wyniki uzyskane z obu aparatów mogłyby znacznie się różnić, nie byłyby więc porównywalne , co w diagnostyce laboratoryjnej jest priorytetem.  Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż wiele analizatorów pracuje w systemie odczynnikowym otwartym w związku z tym powyższy zapis nie powinien znacząco zawężać grona potencjalnych wykonawców.

Zarzut  wniesiony przez BioMaxima S.A. z Lublina, dotyczący eliminowania wykonawców poprzez postawiony przez Zamawiającego wymóg aby zastosowane w  oferowanym   analizatorze odczynniki, kontrole  i kalibratory pochodziły od producenta analizatora nie znajduje odzwierciedlenia w stanie faktycznym , bowiem taki zapis miał na celu zapewnienie zamawiającemu wiarygodności uzyskanych  wyników. Jest to rzecz bardzo istotna i wiąże się z osobistą odpowiedzialnością  konkretnych osób, którzy składają swój podpis pod uzyskanym wynikiem. Posiadanie zestawów kontrolnych  od producenta daje nam  prawo do reklamacji  w przypadku zaistnienia problemów oraz zamyka drogę ewentualnym  roszczeniom, których podstawą mogłaby być nieprawidłowa praca (ustawienie) analizatorów lub używanie odczynników innych firm.

Wymóg sformułowany w  SIWZ , aby objętość aspirowanej próbki była nie większa niż 11µl (bez wstępnego rozcieńczania wynika z tego, ze posiadamy w swoich strukturach oddział dziecięcy w związku z tym zależy nam , aby ilość  krwi wystarczającej do badania była jak najmniejsza. Ponieważ powszechnie wiadomo, że pobieranie krwi u dzieci jest wielkim stresem dla nich, a od personelu  wymaga  to dużych umiejętności  i precyzji.

Zamawiający również  zwraca uwagę, że określenie przedmiotu zamówienia jest nie tylko obowiązkiem ale również uprawnieniem zamawiającego i może to zrobić  w sposób odpowiadający jego indywidualnym potrzebom. Natomiast  fakt, że nie wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży mogą  być zdolne do realizacji danego zamówienia  nie świadczy o tym , że postępowanie narusza zasadę uczciwej konkurencji ( wyroki Zespołu Arbitrów: z dnia 23.06.2006r. sygn akt UZP/ZO O-1771/06 oraz  z  dnia 07.03.2007r. sygn. Akt UZP/ZO O- 207/07)

Od rozstrzygnięcia protestów odwołanie nie przysługuje  (art. 184ust. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem

Dyrektor

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

mgr Helena Hawrylik