Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. M.C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka

NIP 545-14-64-069        REGON 050583037

tel: 857121206     fax 857121206  wew.36

www.spzoz.home.pl

spzoz@home.pl

SP ZOZ/USG/07/08

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem  oraz kompletem głowic.

Postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu nieograniczonego dla zamówień  publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. nr223, poz.1655 z dnia 29 listopada 2007r).

Zatwierdzone przez :

Dąbrowa Białostocka, dnia  09.07.2008r.

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ  SPECYFIKACJI

I.

1.    ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

16-200 Dąbrowa Białostocka , ul. M.C. Skłodowskiej 15

tel. /0-85/ 71 21 206 wew. 27

tel/fax. /0-85/ 71 21 206 wew. 36

www.spzoz.home.pl

spzoz@home.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu

nieograniczonego poniżej 206 000 euro, na zasadach określonych w ustawie Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 223

poz. 1655 z 29.11.2007r. , zwanej dalej „ustawą p.z.p.”

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem oraz kompletem głowic ( convexową, liniową , sektorową i endovaginalną.)

Szczegółowe wymagania związane z przedmiotem  zamówienia określone są w części III niniejszej SIWZ – Zestawienie parametrów i warunków wymaganych

CPV:  33 11 22 00-0

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy aparatu – do 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)  Złożą ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i  niniejszej SIWZ

b)  Spełnią wszystkie warunki i dostarczą wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ

c)  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

d) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

e) Znajdują się w sytuacji  ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

f)  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  art.24 ustawy .

2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców , którzy:

a) nie spełniają warunków udziału w stepowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa

zamówień publicznych

b) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1. Prawa zamówień

c) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania.

d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

e) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków  z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Prawa zamówień publicznych

3. zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

d) zostanie  złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia  .

e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczaniu ceny

f) wykonawca w terminie 7 dni nie od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5.Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia.

6. WYKAZ  DOKUMENTÓW  LUB OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1) Formularz ofertowy -  który należy sporządzić wg wzoru załączonego przez

Zamawiającego – Załącznik Nr 1 do SIWZ

2) Formularz  cenowy  opieczętowany i podpisany przez Wykonawcę   sporządzony na

podstawie - Załącznika nr 2 do SIWZ

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w  art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i  nie

podleganiu wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1,2 Ustawy  Prawo Zamówień

Publicznych –     Załącznik Nr 3 do SIWZ

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do

Ewidencji Działalności Gospodarczej, określające uprawnienia do wykonywania

Działalności gospodarczej w przedmiocie  objętym zamówieniem, wystawione nie

wcześniej niż 6  miesięcy przed   upływem terminu składania ofert;

5) Oryginał pełnomocnictwa (lub jego poświadczona przez notariusza kopia) do

podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień , jeżeli osobą podpisującą nie jest

osoba  upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6. 4)

6) Aktualne zaświadczenia :

a) właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, o nie zaleganiu wykonawcy w opłacaniu

podatków ,

b) właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na

ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne

Zaświadczenia  wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu

składania  ofert.

6) Wykaz zawierający  wykonanie co najmniej 10 dostaw ,oferowanego w niniejszym

postępowaniu sprzętu, na terenie kraju.

7) CE lub inny dokument dopuszczający oferowane urządzenie do stosowania w palcówka

medycznych – dostarczony przy dostawie aparatu

8) Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim – dostarczone wraz z aparatem

9) Dokumenty dotyczące gwarancji oraz serwisu – dostarczone wraz z aparatem.

10) Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie

parametrów oferowanych przez wykonawcę . Dokumenty te wykonawca będzie

zobowiązany dostarczyć na wezwanie zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty.

W/w  dokumenty,  powinny zostać złożone w formie  oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby/ upoważnioną do  reprezentowania wykonawcy zgodnie  z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Prosimy o złożenie dokumentów w w/w kolejności

7.     INFORMACJE O   SPOSOBIE    POROZUMIEWANIA   SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO     Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB

UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zapytania odnośnie zapisów zawartych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia", sposobu przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia, wykonawca może kierować do zamawiającego faksem , drogą elektroniczną  lub pisemnie.

Zamawiający nie udzieli wykonawcy wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Teresa Wysocka       -         tel. 085 71 21 206 wew. 26

Elżbieta Pałkiewicz    -     tel. 085 71 21 206 wew.27

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty  spowoduje odrzucenie wszystkich jego  ofert.

3. Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz być zgodna z formularzem ofertowym,

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert,

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnioną do reprezentowania   wykonawcy,  określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy, lub posiadająca właściwe upoważnienie

8. Zamawiający zaleca, aby każda strona (zapisana) oferty była ponumerowana kolejnymi cyframi a wszystkie strony oferty  były zabezpieczone w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości   oferty. Każda strona oferty i załączników powinna być parafowana przez osobę /osoby podpisującą ofertę.

9. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób oraz opatrzone podpisem  wraz z pieczątką osoby uprawnionej  i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

10. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

a) nazwę i adres Zamawiającego

b) nazwę i adres Wykonawcy

c)  oznaczenie przedmiotu zamówienia

„Oferta – przetarg nieograniczony na dostawę aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem oraz kompletem głowic  nie otwierać przed:  18.07.2008 przed godz. 10.15

11. Wykonawca może , przed upływem terminu składania ofert , zmienić złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert , określonym w punkcie 10.10.c . Wprowadzone zmiany winny być przygotowane jak opisano punkcie 10. 9 , a koperta dodatkowo oznaczona odpowiednim określeniem „ZMIANA” .

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę , przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający przed otwarciem ofert otrzyma stosowne pismo.

12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie

terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13. Jeżeli na mocy art.8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane , wówczas jest on zobowiązany przygotować ofertę w taki sposób, aby dokumenty zawierające zastrzeżone informacje były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych  w art. 23 ustawy . Wówczas :

a) ustanawiają pełnomocnika i przedkładają dokument pełnomocnictwa,

b) każdy wykonawca składa dotyczące go dokumenty wymienione w pkt 6.3, 6.4.; zaś warunki określone w pkt 5.4 wykonawcy mogą spełniać łącznie .

c) zgodnie z art. 141 ustawy  wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP , zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 6.4  , składa dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  18.07.2008r.  do godziny  10.00 w  siedzibie zamawiającego przy ul. M.C. Skłodowskiej 15 w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.07.2008r. .o godzinie 10.15

w siedzibie zamawiającego w budynku Administracji przy ul. M.C. Skłodowskiej 15

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, prześle protokół z sesji otwarcia ofert.

- Podczas sesji otwarcia ofert zostaną odczytane :

a/ nazwy i adresy wykonawców,

b/ informacje dotyczące ceny

c/ warunki  płatności zawarte w ofertach

12. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

Mając na uwadze artykuł 89 ust. 6 ustawy p.z.p. należy stosować następujący sposób obliczania ceny :

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

-  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz

formularza cenowego ( załącznik nr 2)

Określenia wartości  oferty należy dokonać w następujący sposób .

- W kolumnie nr 4 należy wpisać  wartość  brutto  za oferowane poszczególne części zamówienia wymienione odpowiednio w kolumnie nr 2

- W kolumnie nr 5 należy wpisać stawkę podatku VAT wyrażoną w %.

- Wyznaczyć wartość brutto oferty , sumując kwoty otrzymane w kol. Nr 4  , otrzymaną wartość  wpisując w pozycji „razem”

13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się  przy wyborze oferty jest najniższa cena  brutto danego zamówienia, która stanowi 100 % kryterium ( wartość brutto zamówienia liczona wg cen brutto - 100 % ).

Cena oferty będzie punktowana wg wzoru:

cena ( wartość ) najtańszej oferty brutto

P =

x 100 x 100%

cena ( wartość ) badanej oferty brutto

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszych warunkach i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W  SPRAWIE ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO

1. Zawarcie umowy w sprawie Zamówienia Publicznego nastąpi w terminie nie

krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później

jednak niż z upływem terminu związania z ofertą.

2. Zamawiający pisemnie powiadomi o wynikach  postępowania (o wyborze

najkorzystniejszej oferty)  wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o

udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano

oraz jej cenę ( wartość );

3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i  miejsce podpisania umowy.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 ze zmianami ).

15. WYMAGANIA   DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA   NALEŻYTEGO

WYKONANIA  UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego  wykonania umowy

16. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ

WPROWADZONE  DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO

WZÓR UMOWY

Podpisanie umowy odbędzie się po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór  umowy określony jest w  Załączniku Nr 4 do SIWZ , złożenie oferty zawierającej podpisany Formularz ofertowy , będzie oznaczało akceptację treści przedmiotowej umowy, która nie będzie podlegała negocjacjom.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Protest - na podstawie art. 180 – 183 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 223  poz. 1655 z    29.11.2007r.

II.

1. Zamawiający  nie  dopuszcza składania ofert częściowych

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających   – o których

mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust.6 pkt  3,4

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

4. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia

5. Nie przewiduje się również zawarcia umowy ramowej , zastosowania aukcji

elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

III.

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

| # LP |  | - PARAMETR / WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚCI ###### OFEROWANE |  | ###### Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. | 3. | 4 | 5 |  | 6 |  |
| P A R A M E T R Y O G Ó L N E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Zasilanie | 230 V z tolerancją min. ± 10% |  |  |  |  |  |
| Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny - fabrycznie nowy | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Rok produkcji 2007 lub 2008 | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak - opisać |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Ilość kanałów procesowych | Min. 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ilość gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Dynamika systemu | Min. 190 dB |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Monitor LCD: - przekątna ekranu - wysokiej rozdzielczości bez przeplotu - możliwość zmiany wysokości, pochylania i obrotu | - min. 15” - Tak - Tak |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora | Min. 10 cm. |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Zakres częstotliwości pracy USG | 1,2 -13 MHz |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Głębokość pola obrazowego | Min. 3 do 30 cm |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Ustawienia wstępne użytkownika (preset) | Tak. Min. 30 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Liczba stref ogniskowania | Min. 4 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Częstotliwość odświeżania obrazu B-mode | 500 obr./sek. +/-1% |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Pamięć kinowa (CINE LOOP) | Tak |  |  |  |  |  |
| a) |  | Ilość klatek CINE LOOP | Min. 2700 |  |  |  |  |  |
| b) |  | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania w pętli z różnymi prędkościami | Tak |  |  |  |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Sposoby prezentowanych na ekranie obrazów B/ B+B itd. | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 2. |  | B – mode | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. |  | B + kolor - mode | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Doppler spektralny pulsacyjny (PW) – ze wszystkich głowic | Tak |  |  |  |  |  |
| a.) |  | Maksymalna mierzona prędkość dla kąta korekcji 0° | Min. 6,5 m/s |  |  |  |  |  |
| b.) |  | Zakres regulacji wielkości bramki | Min. 1,0mm – 20mm |  |  |  |  |  |
| c.) |  | Zakres regulacji kąta korekcji | Min. 0° - +/-80° |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Doppler kolorowy (CD) – z wszystkich głowic | Tak |  |  |  |  |  |
| a.) |  | Maksymalna mierzona prędkość | Min. 3,0 m/s |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Power Doppler (PD) – z wszystkich głowic | Tak |  |  |  |  |  |
| a.) |  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Doppler spektralny ciągły (CW) – z głowic sektorowych (phased array) sterowany pod kontrolą obrazu B-mode | Tak |  |  |  |  |  |
| a.) |  | Maksymalna mierzona prędkość | Min. 13,0 m/s |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Tryb spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Tryb kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Triplex – mode (B+CD/PD +PWD) – z wszystkich głowic | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Jednoczasowe obrazowanie na dwóch półobrazach w trybie B i B/CD | Tak |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Obrazowanie harmoniczne z zastosowaniem inwersji faz | Tak - opisać |  |  |  |  |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjentów | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| a.) |  | Pojemność dysku twardego | Min. 80 GB |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Archiwizacja na dyskach CD/R, CD/RW i DVD/R, DVD/RW | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |  |  |  |  |
| Oprogramowanie, standardowe: pakiety obliczeniowe, raporty z badań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - badania jamy brzusznej | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - badania naczyniowe + raport | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 3. |  | - badania małych i powierzchownie położonych narządów | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 4. |  | - badania ginekologiczno- położnicze + raporty | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 5. |  | - badania kardiologiczne + raport | Tak - opisać |  |  |  |  |  |
| 6. |  | - inne | Podać |  |  |  |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym | Min. 10x |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie zamrożonym i z pamięci CINE | Min. 10x |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Podział obrazu | Min. 4 obrazy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Liczba jednoczesnych pomiarów na ekranie | Min. 8 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | - pomiar odległości | Tak |  |  |  |  |  |
| 6. |  | - pomiar obwodu | Tak |  |  |  |  |  |
| 7. |  | - pomiar pola powierzchni | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. |  | - pomiar objętości | Tak |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Przełączanie głowic z klawiatury | Tak |  |  |  |  |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - głowica wielorzędowa (matrycowa) lub wykonana w technologii zastępującej matrycę (zapewniającej ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej czoła głowicy) | Tak, dla technologii innej niż wielorzędowa (matrycowa) opisać technologię. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - zakres częstotliwości | 2,0-5,0MHz (+/-0,5 MHz) |  |  |  |  |  |
| 3. |  | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | min. 3 dla B-mode |  |  |  |  |  |
| 4. |  | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |  |  |
| 5. |  | - liczba elementów | Min. 360 (lub 128 dla technologii zastępującej matrycową) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | - kąt skanowania | Powyżej 65° |  |  |  |  |  |
| 7. |  | - głębokość obrazowania | min. 30 cm |  |  |  |  |  |
| II |  | Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyniowych, piersi, tarczycy i małych narządów | Tak |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - zakres częstotliwości | 5,0-10,0 MHz |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Min 3 , podać |  |  |  |  |  |
| 3. |  | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |  |  |
| 4. |  | - ilość elementów | Min. 128 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | - długość matrycy | Max. 40 mm |  |  |  |  |  |
| 6. |  | - pole widzenia głowicy | Min. 78 mm |  |  |  |  |  |
| 7. |  | - obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. |  | - głębokość obrazowania | Min. 10 cm |  |  |  |  |  |
| III |  | Głowica elektroniczna endovaginalna szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - zakres częstotliwości | 4,0-9,0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Min. 3 , podać |  |  |  |  |  |
| 3. |  | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |  |  |
| 4. |  | - liczba elementów | Min. 128 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | - pole widzenia głowicy | Min. 125º |  |  |  |  |  |
| IV |  | Głowica sektorowa elektroniczna („Phased Array”) wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych | Tak |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - zakres częstotliwości | 2,0-4,0 MHz (+/-0,5 MHz) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Min 3 dla B-mode, podać |  |  |  |  |  |
| 3. |  | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |  |  |
| 4. |  | - liczba elementów | Min. 64 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | - długość matrycy | Min 16 mm |  |  |  |  |  |
| 6. |  | - pole widzenia głowicy | 90º |  |  |  |  |  |
| 7. |  | - głębokość obrazowania | 30 cm |  |  |  |  |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Głowica liniowa śródoperacyjna wieloczęstotliwościowa o częstotliwości ok.5,0 – 13,0 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Głowica sektorowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych pediatrycznych ok.4,0 – 8,0 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Możliwość rozbudowy o automatyczną optymalizację obrazu B-mode. | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Stress Echo (wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna) . | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Obrazowanie 3D lub 4D | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| WYMAGANE DOTYCZĄCE DOSTAWY , SERWISU ORAZ DOKUMENTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim dostarczone wraz z aparatami | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenia do stosowania w placówkach medycznych dostarczone wraz z aparatami | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis oferowanego aparatu USG na terenie kraju. | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36-miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń, obejmującą części zamienne i serwis | Tak |  |  |  |  |  |
| 5. |  | W przypadku stwierdzenia-w czasie trwania okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu- braków w dokumentacji serwisowej firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia | Tak |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Od wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń oraz przeszkolenia personelu medycznego pracowni USG z zakresu działania i obsługi aparatu | Tak |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zapewnienie i opłacenie dwóch edycji kursu USG – Doppler w wybranym przez lekarza radiologa SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej specjalistycznym ośrodku szkoleniowym |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyposażenie stanowiska opisowego USG w: 1. komputer (laptop) – 1G RAM, - matryca 15,4” , -bez systemu operacyjnego 2. Drukarkę |  | Tak |  |  |  |  |  |

- Wymienione w kolumnie 2 i 3 parametry i opisy są warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyższych parametrów w kolumnie 5 należy wpisać ich wartości.

- Wykonawca oświadcza, ze oferowany aparat jest urządzeniem nowym, nie używanym, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

- Nie spełnienie wymaganych powyżej parametrów minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ  – Formularz ofertowy

2. załącznik nr 2 do SIWZ  – Formularz cenowy

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenia – art. 22 i art. 24 ustawy

4. Załącznik nr 4 do SIWZ -  Projekt Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000  EURO

NA DOSTAWĘ APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KOLOROWYM DOPPLEREM ORAZ KOMPLETEM GŁOWIC

Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. M.C. Skłodowskiej 15

16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

#### Wykonawca  oferuje realizację przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych

#### w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dołączonych do niej załącznikach

Oferujemy następującą cenę  oferty :

OGÓŁEM wartość oferty brutto..............................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

W przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana do realizacji , zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszej ofercie oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

…………………… dnia ………					…………………………..

pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

| # LP | - PARAMETR / WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚCI ###### OFEROWANE |  | ###### Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  |
| P A R A M E T R Y O G Ó L N E |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie | 230 V z tolerancją min. ± 10% |  |  |  |  |  |
| Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny - fabrycznie nowy | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2007 lub 2008 | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak - opisać |  |  |  |  |  |
| 4. | Ilość kanałów procesowych | Min. 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ilość gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dynamika systemu | Min. 190 dB |  |  |  |  |  |
| 7. | Monitor LCD: - przekątna ekranu - wysokiej rozdzielczości bez przeplotu - możliwość zmiany wysokości, pochylania i obrotu | - min. 15” - Tak - Tak |  |  |  |  |  |
| 8. | Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora | Min. 10 cm. |  |  |  |  |  |
| 9. | Zakres częstotliwości pracy USG | 1,2 -13 MHz |  |  |  |  |  |
| 10. | Głębokość pola obrazowego | Min. 3 do 30 cm |  |  |  |  |  |
| 11. | Ustawienia wstępne użytkownika (preset) | Tak. Min. 30 |  |  |  |  |  |
| 12. | Liczba stref ogniskowania | Min. 4 |  |  |  |  |  |
| 13. | Częstotliwość odświeżania obrazu B-mode | 500 obr./sek. +/-1% |  |  |  |  |  |
| 14. | Pamięć kinowa (CINE LOOP) | Tak |  |  |  |  |  |
| a) | Ilość klatek CINE LOOP | Min. 2700 |  |  |  |  |  |
| b) | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania w pętli z różnymi prędkościami | Tak |  |  |  |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sposoby prezentowanych na ekranie obrazów B/ B+B itd. | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 2. | B – mode | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | B + kolor - mode | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Doppler spektralny pulsacyjny (PW) – ze wszystkich głowic | Tak |  |  |  |  |  |
| a.) | Maksymalna mierzona prędkość dla kąta korekcji 0° | Min. 6,5 m/s |  |  |  |  |  |
| b.) | Zakres regulacji wielkości bramki | Min. 1,0mm – 20mm |  |  |  |  |  |
| c.) | Zakres regulacji kąta korekcji | Min. 0° - +/-80° |  |  |  |  |  |
| 5. | Doppler kolorowy (CD) – z wszystkich głowic | Tak |  |  |  |  |  |
| a.) | Maksymalna mierzona prędkość | Min. 3,0 m/s |  |  |  |  |  |
| 6. | Power Doppler (PD) – z wszystkich głowic | Tak |  |  |  |  |  |
| a.) | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |  |  |  |  |
| 7. | Doppler spektralny ciągły (CW) – z głowic sektorowych (phased array) sterowany pod kontrolą obrazu B-mode | Tak |  |  |  |  |  |
| a.) | Maksymalna mierzona prędkość | Min. 13,0 m/s |  |  |  |  |  |
| 8. | Tryb spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |  |  |  |  |
| 9. | Tryb kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |  |  |  |  |
| 10. | Triplex – mode (B+CD/PD +PWD) – z wszystkich głowic | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 11. | Jednoczasowe obrazowanie na dwóch półobrazach w trybie B i B/CD | Tak |  |  |  |  |  |
| 12. | Obrazowanie harmoniczne z zastosowaniem inwersji faz | Tak - opisać |  |  |  |  |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjentów | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| a.) | Pojemność dysku twardego | Min. 80 GB |  |  |  |  |  |
| 2. | Archiwizacja na dyskach CD/R, CD/RW i DVD/R, DVD/RW | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 3. | Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |  |  |  |  |
| Oprogramowanie, standardowe: pakiety obliczeniowe, raporty z badań |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - badania jamy brzusznej | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | - badania naczyniowe + raport | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 3. | - badania małych i powierzchownie położonych narządów | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 4. | - badania ginekologiczno- położnicze + raporty | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 5. | - badania kardiologiczne + raport | Tak - opisać |  |  |  |  |  |
| 6. | - inne | Podać |  |  |  |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym | Min. 10x |  |  |  |  |  |
| 2. | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie zamrożonym i z pamięci CINE | Min. 10x |  |  |  |  |  |
| 3. | Podział obrazu | Min. 4 obrazy |  |  |  |  |  |
| 4. | Liczba jednoczesnych pomiarów na ekranie | Min. 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | - pomiar odległości | Tak |  |  |  |  |  |
| 6. | - pomiar obwodu | Tak |  |  |  |  |  |
| 7. | - pomiar pola powierzchni | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. | - pomiar objętości | Tak |  |  |  |  |  |
| 9. | Przełączanie głowic z klawiatury | Tak |  |  |  |  |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |  |  |  |  |
| 1. | - głowica wielorzędowa (matrycowa) lub wykonana w technologii zastępującej matrycę (zapewniającej ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej czoła głowicy) | Tak, dla technologii innej niż wielorzędowa (matrycowa) opisać technologię. |  |  |  |  |  |
| 2. | - zakres częstotliwości | 2,0-5,0MHz (+/-0,5 MHz) |  |  |  |  |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | min. 3 dla B-mode |  |  |  |  |  |
| 4. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |  |  |
| 5. | - liczba elementów | Min. 360 (lub 128 dla technologii zastępującej matrycową) |  |  |  |  |  |
| 6. | - kąt skanowania | Powyżej 65° |  |  |  |  |  |
| 7. | - głębokość obrazowania | min. 30 cm |  |  |  |  |  |
| II | Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyniowych, piersi, tarczycy i małych narządów | Tak |  |  |  |  |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | 5,0-10,0 MHz |  |  |  |  |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Min 3 , podać |  |  |  |  |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |  |  |
| 4. | - ilość elementów | Min. 128 |  |  |  |  |  |
| 5. | - długość matrycy | Max. 40 mm |  |  |  |  |  |
| 6. | - pole widzenia głowicy | Min. 78 mm |  |  |  |  |  |
| 7. | - obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. | - głębokość obrazowania | Min. 10 cm |  |  |  |  |  |
| III | Głowica elektroniczna endovaginalna szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |  |  |  |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | 4,0-9,0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |  |  |  |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Min. 3 , podać |  |  |  |  |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |  |  |
| 4. | - liczba elementów | Min. 128 |  |  |  |  |  |
| 5. | - pole widzenia głowicy | Min. 125º |  |  |  |  |  |
| IV | Głowica sektorowa elektroniczna („Phased Array”) wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych | Tak |  |  |  |  |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | 2,0-4,0 MHz (+/-0,5 MHz) |  |  |  |  |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Min 3 dla B-mode, podać |  |  |  |  |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |  |  |
| 4. | - liczba elementów | Min. 64 |  |  |  |  |  |
| 5. | - długość matrycy | Min 16 mm |  |  |  |  |  |
| 6. | - pole widzenia głowicy | 90º |  |  |  |  |  |
| 7. | - głębokość obrazowania | 30 cm |  |  |  |  |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Głowica liniowa śródoperacyjna wieloczęstotliwościowa o częstotliwości ok.5,0 – 13,0 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 2. | Głowica sektorowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych pediatrycznych ok.4,0 – 8,0 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o automatyczną optymalizację obrazu B-mode. | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Stress Echo (wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna) . | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| 5. | Obrazowanie 3D lub 4D | Tak – opisać |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY , SERWISU ORAZ DOKUMENTÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim dostarczone wraz z aparatami | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenia do stosowania w placówkach medycznych dostarczone wraz z aparatami | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis oferowanego aparatu USG na terenie kraju. | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36-miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń, obejmującą części zamienne i serwis | Tak |  |  |  |  |  |
| 5. | W przypadku stwierdzenia-w czasie trwania okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu- braków w dokumentacji serwisowej firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia | Tak |  |  |  |  |  |
| 6. | Od wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu gabinetu USG z zakresu działania i obsługi aparatu. | Tak |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zapewnienie i opłacenie dwóch edycji kursu USG – Doppler w wybranym przez lekarza radiologa SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej specjalistycznym ośrodku szkoleniowym | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyposażenie stanowiska opisowego USG w: - komputer (laptop) – 1G RAM, - matryca 15,4” , -bez systemu operacyjnego | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Drukarka | Tak |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia (nazwa, typ) | Ilość | Wartość brutto | Stawka podatku VAT | Numer katalogowy | Producent |
| 1 | Aparat USG z kompletem głowic | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Komputer (laptop) | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Drukarka | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Specjalistyczny kurs ultrasonograficzny | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | X | X | X |

…………………………………………………...

podpis Wykonawcy

………………………………………, dnia………………………………………

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć firmy) 							………………………………

(miejscowość. data)

            - OŚWIADCZENIE

## W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

## ........................................................................................................................................

## ........................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

## Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r. z późn. zmianami) tzn.:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

OŚWIADCZENIE

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………… ,

Adres ………………………………………………………………………………………….

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się:

1)	 którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)	 w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-13.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)	 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

##### ……………………………………………….

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy )

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór

Umowa  nr  …………..

zawarta w dniu   …………………..w  Dąbrowie Białostockiej   pomiędzy:                                                                                                                                                                       Samodzielnym Publicznym

Zakładem Opieki Zdrowotnej

16-200 Dąbrowa Białostocka,

ul.M.C.Skłodowskiej 15

reprezentowanym przez

1.  mgr Helenę  Hawrylik  – Dyrektora SP ZOZ

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a firmą

…………………………………………….

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………….

zwanym(ą) w dalszej części  umowy  "Wykonawcą"

NIP:  …………………    REGON:   …………………………..

została zawarta umowa następującej treści:

Wykonawca został wyłoniony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. nr223, poz.1655 ) z dnia 29 listopada 2007r. w drodze przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej  powyżej 14.000 euro.

Nr sprawy: SPZOZ/ USG  /07/08 .

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do Gabinetu USG  SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem i kompletem głowic zgodnie z wyszczególnieniem stanowiącym załącznik  nr 1do  niniejszej umowy.

2. Wartość umowy brutto  wynosi …………………….zł. i zawiera wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą do Zamawiającego oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu gabinetu USG z zakresu działania i obsługi aparatu.

3.Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy wyda zamawiającemu dokumenty:  gwarancji na dostarczone urządzenia, instrukcje obsługi,  oraz  deklaracje zgodności CE .

§ 2

1. Czas realizacji  przedmiotu umowy ustala się do 14 dni  od dnia podpisania umowy.

tj  do dnia …………

2. Umowa obowiązuje od  ……………... r.  do ………………….r.

§ 3

1. Dostawę aparatu  do Gabinetu USG , ul. M.C. Skłodowskiej 15 w Dąbrowie Białostockiej   zapewnia Wykonawca na własny koszt.

2. Z czynności odbioru aparatu zostanie sporządzony protokół odbioru. Protokół zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach , po jednym dla wykonawcy i zamawiającego

§ 4

1. Wykonawca zapewnia  ……………miesięczny   okres gwarancji na dostarczony aparat

USG

2.  Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie kraju,

(nazwa i adres : …………………..…. ………… ………….. …………………………….…  ……………………………………………………………………………………………….. .)

Czas reakcji serwisu do 2 dni od chwili zgłoszenia usterki, w przypadku gdy naprawa będzie dłuższa niż 7 dni ,  wykonawca zapewnia aparat  zastępczy o parametrach równoważnych z naprawianym  urządzeniem – powyższe terminy biegną z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

3. Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy techniczne  w czasie trwania gwarancji według zaleceń producenta lub 1 przegląd na rok.

4. Przeglądy konserwacyjne i ewentualne naprawy w czasie gwarancji będą wykonywane bezpłatnie.

5. Zamawiający będzie miał  prawo wymiany urządzenia na nowy egzemplarz gdy w okresie gwarancji nastąpią uszkodzenia uniemożliwiające używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem  - więcej niż 3 razy

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostarczone urządzenia   przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT .

§ 6

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

- w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust.2 , gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- w wysokości 10% wartości umowy określonej jak wyżej , gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli

- w wysokości 1 % wartości umowy , określonej jak wyżej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie.

- w wysokości 2% wartości umowy określonej jak wyżej , w przypadku nienależytego jej wykonania w zakresie innym, niż opóźnienie w dostawie, w szczególności nie dopełnienia warunków określonych w § 4 niniejszej umowy .

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania  umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie przestrzegania  przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy .

§7

1.  Niedopuszczalna jest pod rygorem  nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy.

Wszystkie zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie spory , które wynikną przy realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a przypadku braku porozumienia zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

§ 9

Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Załączniki:

1) Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA