Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 1:  „ANALIZATOR I ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE”

- Odczynniki biochemiczne, kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące oraz  kuwety i inne części zużywalne.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu 3 lat | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badań: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Aminotransferaza asparaginianowa | 15 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Aminotransferaza alaninowa | 15 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Amylaza | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Kinaza kreatynowa z NAC | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | CK-MB | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Fosfataza alkaliczna | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Bilirubina całkowita | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Wapń | 3 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cholesterol całkowity | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Cholesterol HDL met. bezpośrednia | 8 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Cholesterol LDL met. bezpośrednia | 8 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Kreatynina | 19 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Glukoza met. peroxydazowa | 19 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Mocznik | 18 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Kwas moczowy | 6 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Białko całkowite | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Magnez | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Żelazo | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Trójglicerydy | 8 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Alkohol | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Białko CRP | 13 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Sód | 28 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Potas | 28 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | TIBC | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące oraz kuwety i inne części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwagi:

- wyszczególnić płyny kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące oraz  kuwety i inne części zużywalne w ilościach odpowiadających przedstawionej  ilości badań;

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

Wymagania dotyczące odczynników:

1.Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

4.Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

- Dzierżawa analizatora.

Parametry analizatora

| l.p | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator biochemiczny, rok produkcji nie wcześniej niż 2007, typu bench-top. | TAK |  |
| 2 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę, zewnętrzny UPS. | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonywania oznaczeń Na i K metodą potencjometrii bezpośredniej. | TAK |  |
| 4 | Badania biochemiczne wykonywane metodami: kinetycznymi, punktu końcowego i turbidymetrycznie. | TAK |  |
| 5 | Wydajność testów fotometrycznych nie mniej niż 350 na godz. z ISE. | TAK |  |
| 6 | System odczynnikowy częściowo otwarty z możliwością wykorzystania w analizatorze aplikacji odczynnikowych. | TAK |  |
| 7 | Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstrukcji, dostarczone w firmowych opakowaniach typu „kaseta” z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora. | TAK |  |
| 8 | Wielkość opakowań odczynników nie większa niż 400 testów oraz opakowania umożliwiające bezpośrednie wstawienie do analizatora bez przelewania. | TAK |  |
| 9 | Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli. Zewnętrzny system chłodzenia utrzymujący temperaturę lodówki ok. 2-8 stopni. Możliwość pozostawienia ich w analizatorze. | TAK |  |
| 10 | Oddzielny rotor odczynnikowy, minimum 50 miejsc na odczynniki, nie mniej niż 35 chłodzonych i 5 miejsc nie posiadających chłodzenia. | TAK |  |
| 11 | Oddzielny rotor na próbki, minimum 50 miejsc. | TAK |  |
| 12 | Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek pierwotnych, wtórnych i pediatrycznych. | TAK |  |
| 13 | Objętość martwa próbki pediatrycznej 100 ul. | TAK |  |
| 14 | Detekcja skrzepu w próbce – jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność. | TAK |  |
| 15 | Praca analizatora pacjent po pacjencie. | TAK |  |
| 16 | Analizator wyposażony w detektory automatycznego monitorowania poziomu odczynnika i próbki. | TAK |  |
| 17 | Analizator dwuigłowy: jedna igła odczynnikowa , druga do aspiracji materiału badanego oraz mieszadło mechaniczne. Dopuszcza się inny system zapobiegający kontaminacji. | TAK |  |
| 18 | Kuwety pomiarowe jednorazowe. | TAK |  |
| 19 | Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 3 litry na godzinę. | TAK |  |
| 20 | Możliwość przystąpienia do pracy po wyjściu z funkcji standby w ciągu co najmniej 3 min. | TAK |  |
| 21 | Automatyczne wstępne rozcieńczanie próbek oraz po przekroczeniu liniowości minimum 20 razy. | TAK |  |
| 22 | Analizator posiadający wbudowany komputer z programem kontroli jakości jako częścią. Możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi ( krzywa Levey- Jeningsa i liczbowymi). | TAK |  |
| 23 | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według materiału kontrolnego i rodzaju testu. | TAK |  |
| 24 | Możliwość wstawienia kaset odczynnikowych w ramach tzw. back-up z możliwością sczytania ich kodem kreskowym. | TAK |  |
| 25 | Podgląd w ilości testów dostępnych w kasecie w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 26 | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli. | TAK |  |
| 27 | Bieżące monitorowanie poprzednich wyników pacjenta -funkcja kontroli Delta -Check. | TAK |  |
| 28 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki. | TAK |  |
| 29 | Możliwość tworzenia profili badań. | TAK |  |
| 30 | Dwukierunkowa transmisja danych, możliwość bezpośredniego włączenia w LIS. | TAK |  |
| 31 | Możliwość wydruku raportów dziennych wyników. | TAK |  |
| 32 | Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem laboratoryjny system informatyczny oraz podłączy do niego pracujące już w laboratorium analizatory. | TAK |  |
| 33 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 34 | Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy. | TAK |  |
| 35 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy max. 48 godz. | TAK |  |
| 36 | Metodyki badań, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje dostarczyć z ofertą. | TAK |  |
| 37 | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc netto | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 36 miesięcy brutto |
| 1 | Automatyczny analizator biochemiczny |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |  |  |

PAKIET 2:  „ANALIZATOR I ODCZYNNIKI DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ”

- Odczynniki do szybkiej diagnostyki kardiologicznej.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu 3 lat | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badań: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Troponina | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | D-dimery | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy kontrolne: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Kontrole do sprawdzenia poprawności działania analizatora | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Kontrole na poziomie niskim | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Kontrole na poziomie wysokim | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwagi:

- wyszczególnić zestawy kontrolne do kontroli poprawności działania analizatora i kontrole na poziomie niskim i wysokim do kontroli oznaczeń w ilościach: 
Kontrole do sprawdzenia poprawności działania analizatora – 6 szt.
Kontrole na poziomie niskim – 12 szt.
Kontrole na poziomie wysokim – 12szt.

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

Wymagania dotyczące odczynników:

1.Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

4.Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

- Dzierżawa analizatora

Parametry analizatora

| l.p | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator wykonujący ilościowe oznaczenia Troponiny T i D-dimerów z możliwością wykonania mioglobiny i CK-MB oraz NT pro BNP. | TAK |  |
| 2 | Aparat przenośny, posiadający zasilanie sieciowe i bateryjne wystarczające na wykonanie minimum 10 pomiarów. | TAK |  |
| 3 | Aparat posiadający łącze podczerwieni LED/IRED Klasa I z możliwością wyposażenia w przenośną stację dokującą. | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania z pełnej krwi pobranej na heparynę sodową lub litową. | TAK |  |
| 5 | Objętość próbki max150 mikrolitrów. | TAK |  |
| 6 | Wykonanie oznaczenie max. 15 min.. | TAK |  |
| 7 | Testy paskowe gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z lodówki. | TAK |  |
| 8 | Testy paskowe jednorazowe oddzielnie pakowane, z polem potwierdzającym poprawność oznaczenia.. | TAK |  |
| 9 | Pomiar parametrów oparty na reakcjach immunochemicznych. | TAK |  |
| 10 | Każde opakowanie testów posiadające elektroniczny klucz kodujący kalibrację. | TAK |  |
| 11 | Analizator posiadający pamięć min. 500 wyników pacjentów z datą i czasem pomiaru. | TAK |  |
| 12 | Testy posiadające zakres pomiarowy minimalny: -dla Troponiny T 0,03 ng/ml -dla D-dimerów 0,1 mikrogramów/ml | TAK |  |
| 13 | Testy pakowane max po 20 sztuk. | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 15 | Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy. | TAK |  |
| 16 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy max. 48 godz. | TAK |  |
| 17 | Metodyki badań, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje dostarczyć z ofertą. | TAK |  |
| 18 | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc netto | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 36 miesięcy brutto |
| 1 | Analizator do szybkiej diagnostyki kardiologicznej |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |  |  |