Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw rentgenowski dwustanowiskowy  w skład którego wchodzą: generator W/N, stół do zdjęć  kostnych,

statyw do zdjęć płucnych, lampa RTG z zawieszeniem sufitowym, uniwersalna ścianka zdalnie sterowana do prześwietleń i zdjęć upatrzonych, system cyfrowej radiografii pośredniej CR

Nazwa urządzenia/ typ: ……………………………………………………………………………………….

Producent / Firma: ……………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..

Rok produkcji (wymagany min. 2009): ………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametr/ Warunek |  | Parametry wymagane w tym graniczne - Tak - podać | Parametry oferowane | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | GENERATOR WN |  |  |  |  |  |
| 1. | Moc generatora |  | Min. 50 kW |  | Bez oceny |  |
| 2. | Częstotliwość generatora |  | Min. 50 kHz |  | Bez oceny |  |
| 3. | Programy anatomiczne |  | Tak |  | Bez oceny |  |
| 4. | Zakres napięć dla skopii |  | Min. od 50 do 120 kV |  | Bez oceny |  |
| 5. | Zakres napięć dla grafii |  | Min. od 40 do 150 kV |  | Bez oceny |  |
| 6. | Max. prąd dla grafii |  | Min. 600 mA |  | Bez oceny |  |
| 7. | Max. mAs dla grafii bez AEC |  | Min. 800 mAs |  | Bez oceny |  |
| 8. | Zasilanie |  | 3 x 400 V, 50 Hz |  | Bez oceny |  |
| 9. | Dopuszczalne wahania napięcia |  | ±10% |  | Bez oceny |  |
| 10. | Automatyka AEC |  | Tak |  | Bez oceny |  |
| 11. | Komunikacja z systemem cyfrowym (CR) w zakresie nastawianych parametrów ekspozycji (mA, kV, sec, mAs, APR) |  | Tak |  | Bez oceny |  |
| II | STÓŁ DO ZDJĘĆ |  | Podać typ i producenta |  |  |  |
| 1. | Stół z pływającym blatem |  | Tak |  | Bez oceny |  |
| 2. | Wymiary płyty |  | Min. 80x210 cm |  | 0-1 |  |
| 3. | Zakres ruchu wzdłużnego płyty |  | Min. 100 cm |  | 0-1 |  |
| 4. | Zakres ruchu poprzecznego płyty |  | Min. 20 cm |  | 0-1 |  |
| 5. | Minimalna wysokość stołu |  | Max. 55cm |  | 0-1 |  |
| 6. | Zakres ruchu pionowego płyty stołu |  | Min. 30 cm |  | 0-1 |  |
| 7. | Odległość płyta - kaseta |  | Max. 8 cm |  | 0-1 |  |
| 8. | Format kaset |  | Min. od 18x24 cm do 35 x 43 cm |  | Bez oceny |  |
| 9. | Obciążenie stołu |  | Min. 200 kg |  | 0-1 |  |
| 10. | Współczynnik pochłaniania płyty stołu |  | Max. 1 mmAl |  | 0-1 |  |
| 11. | Kratka przeciwrozproszeniowa — ruchoma 40 l/cm |  | Tak |  | Bez oceny |  |
| 12. | Ogniskowa kratki 100 cm |  | Tak |  | Bez oceny |  |
| 13. | AEC | Min. 3 pola |  |  |  | 0-1 |
| 14. | Centrowanie kaset | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| III. | STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUC | Podać typ i producenta |  |  |  |  |
| 1. | Zakres ruchu pionowego środka panelu od podłogi | Min. od 40 cm do 190 cm |  |  |  | 0-1 |
| 2. | Elektromagnetyczne hamowanie panela | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 3. | Max. format kaset 35 x 43 cm | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 4. | AEC | Min. 3 pola |  |  |  | 0-1 |
| 5. | Kratka przeciwrozproszeniowa – ruchoma 40 l/cm | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 6. | Odległość płyta - kaseta | Max. 4 cm |  |  |  | 0-1 |
| 7. | Ogniskowa kratki | Min. 150 cm |  |  |  | 0-1 |
| IV. | LAMPA RTG DO STOŁU | Podać typ i producenta |  |  |  |  |
| 1. | Ilość ognisk | 2 |  |  |  | Bez oceny |
| 2. | Wymiary małego ogniska | Max. 0,6 mm |  |  |  | Bez oceny |
| 3. | Wymiary dużego ogniska | Max. 1,2 mm |  |  |  | Bez oceny |
| 4. | Moc małego ogniska | Min. 20 kW |  |  |  | 0-1 |
| 5. | Moc dużego ogniska | Min. 60 kW |  |  |  | 0-1 |
| 6. | Pojemność cieplna anody | Min. 350 kHU |  |  |  | 0-1 |
| 7. | Szybkość chłodzenia anody | Min.l20kHU/min |  |  |  | 0-1 |
| 8. | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 1500 kHU |  |  |  | 0-1 |
| 9. | Obroty anody | Min. 8500 obrotów/min |  |  |  | Bez oceny |
| 10. | Pełne zabezpieczenie przed przegrzaniem lampy | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 11. | Kolimator promieni Rtg z oświetlaczem halogenowym pola ekspozycji min 100 1ux z 1m | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 12. | Kolimator manualny z możliwością obrotu | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| V. | MOCOWANIE LAMPY RTG | Podać typ i producenta |  |  |  |  |
| 1. | Zawieszenie sufitowe - teleskopowe | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 2. | Zakres ruchu pionowego lampy RTG | Min. Od 40 do 190 cm |  |  |  | 0-1 |
| 3. | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG | Min. 350 cm |  |  |  | 0-1 |
| 4. | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG | Min. 200 cm |  |  |  | 0-1 |
| 5. | Minimalna odległość promienia centralnego lampy od podłoża przy zdjęciach na stojaku | Max. 40cm |  |  |  | 0-1 |
| 6. | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej | Min. +/- 120° |  |  |  | 0-1 |
| 7. | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi pionowej | Min. +/- 120° |  |  |  | 0-1 |
| 8. | Wyświetlanie cyfrowe kąta pochylenia lampy rtg | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 9 | Możliwość zwolnienia hamulców we wszystkich kierunkach jednym przyciskiem | Tak |  |  |  | Bez oceny |

| VI. | UNIWERSALNA ŚCIANKA RTG | Podać typ i producenta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ścianka zdalnie sterowana | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Elektrycznie podnoszony blat stołu | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Zakres wysokości blatu stołu w pozycji poziomej | ≤ 70 - ≥ 95 cm |  | 0-1 |
| 4. | Zakres pochyleń stołu | Min. od + 90° do -20° |  | 0-1 |
| 5. | Automatyczne zatrzymanie stołu w pozycji 0° | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | Maksymalna szybkość pochylania stołu | Min. 5°/s |  | 0-1 |
| 7. | Stosowany przesuw wzdłużny (stół, układ lampa -wzmacniacz obrazu lub kombinacja) | Podać |  | Bez oceny |
| 8. | Max. prędkość przesuwu wzdłużnego stołu lub układu lampa - wzmacniacz obrazu/kaseta | Min. 5cm/s |  | 0-1 |
| 9. | Max. obszar badania bez przemieszczania pacjenta | Min. 130 cm |  | 0-1 |
| 10. | Silnikowy przesuw poprzeczny stołu | Min. 20 cm |  | 0-1 |
| 11. | Ekwiwalent Al. płyty dla 100 kV | Max. 0,8 mm Al. |  | Bez oceny |
| 12. | Zdalnie sterowany tubus uciskowy | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Odległość ognisko - film | Min. od 115 cm do 150 cm |  | 0-1 |
| 14. | Format kaset | Min. od 18cm x 24 cm do 35cm x 43cm |  | Bez oceny |
| 15. | Możliwość podziału kasety | Min. 3 |  | 0-1 |
| 16. | Automatyczny kolimator do wybranego formatu kaset lub pola wzmacniacza obrazu | Tak |  | Bez oceny |
| 17. | Możliwość manualnej kolimacji | Tak |  | Bez oceny |
| 18. | Kratka przeciwrozproszeniowa | Min. 40 l/cm |  | 0-1 |
| 19. | Automatyka AEC | Tak, min. 3 komory |  | 0-1 |
| 20. | Maksymalna waga pacjenta | Min. 150 kg |  | 0-1 |
| VII. | LAMPA RTG DO ŚCIANKI | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Ilość ognisk | Min. 2 |  | Bez oceny |
| 2. | Wymiary małego ogniska | Max. 0,6 mm |  | Bez oceny |
| 3. | Wymiary dużego ogniska | Max. 1,2 mm |  | Bez oceny |
| 4. | Moc małego ogniska | Min. 20 kW |  | 0-1 |
| 5. | Moc dużego ogniska | Min. 60 kW |  | 0-1 |
| 6. | Pojemność cieplna anody | Min. 350 kHU |  | 0-1 |
| 7. | Szybkość chłodzenia anody | Min. 120 kHU/min |  | 0-1 |
| 8. | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 1500 kHU |  | 0-1 |
| 9. | Obroty anody | Min. 8500 obrotów/min. |  | Bez oceny |
| VIII | TOR WIZYJNY |  |  |  |
| 1. | Wzmacniacz obrazu | Min. 30 cm (12") |  | Bez oceny |
| 2. | Ilość pól obrazowych | Min. 2 |  | Bez oceny |
| 3. | Rozmiary poszczególnych pól | Podać |  | Bez oceny |
| 4. | Max. rozdzielczość najmniejszego pola | ≥ 55 pl/cm |  | 0-1 |
| 5. | Kamera CCD o matrycy min. 400.000 pixeli | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | TV standard | ≥ 625 linii dla 50 Hz |  | Bez oceny |
| 7. | Funkcja zatrzymania ostatniego obrazu z prześwietlenia (LIH) | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | Monitor obrazowy LCD o przekątnej min 17" w sterowni i w sali badań | Tak |  | Bez oceny |
| 9. | Automatyczna regulacja jasności IBS | Tak |  | Bez oceny |
| IX | Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) płyt obrazowych – 1 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Głębia szarości obrazu generowanego | Min 12 bitów |  | 0-1 |
| 2. | Głębia szarości obrazu wysyłanego do stacji roboczej i do kamery cyfrowej | Min 12 bitów |  | 0-1 |
| 3. | Masa [kg] | Podać, |  | Bez oceny |
| 4. | Pole powierzchni [m2] | Podać, |  | Bez oceny |
| 5. | Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielcz. min.10 pikseli/mm | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | Możliwość skanowania dedykowanych do tego celu płyt z rozdzielczością min. 20 pikseli/mm | Tak, |  | Bez oceny |
| 7. | Przepustowość dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielczości 10 pixeli/mm | Min 60 płyt/godz |  | 0-1 |
| 8. | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, Podać wszystkie rodzaje i formaty | Tak, |  | 0-1 |
| 9. | Pobór mocy (W) | Max. 500W |  | 0-1 |
| 10. | Powierzchnia podstawy skanera nie większa niż 0.4 m2 | 0,4 m2 |  | 0-1 |
| 11. | Czas potrzebny do wykonania kompletnego cyklu obróbki (od załadowania do wysunięcia) kasety dla kasety 35x43 cm | Max. 60 sek. |  | 0-1 |
| 12. | Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) | Tak, |  | Bez oceny |
| 13. | Kolorowy panel kontrolny z wyświetlaczem funkcji | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu | Tak, |  | Bez oceny |
| 15. | Dostępność kaset o wymiarach 35x124, 35x101, 35x83 do badań kręgosłupa | Tak |  | Bez oceny |
| 16. | Zewnętrzny UPS obsługujący także konsolę technika zabezpieczający zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych – 1 szt dostosowany do mocy w/w urządzeń | Tak |  | Bez oceny |
| 17. | Ze względu na wyświetlanie obrazów medycznych na monitorach stacji lekarskiej z głębią szarości min12 bitową, wymagane jest aby oferent zapewnił rozwiązania techniczne, które pozwolą na przesłanie ocenianych obrazów medycznych bez utraty ich jakości diagnostycznej | Tak, |  | Bez oceny |
| 18. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych | Tak, Załączyć, |  | Bez oceny |
| X. | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl. | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Producent ............................................................... | Podać, |  | Bez oceny |
| 2. | Nazwa i typ ........................................................... | Podać, |  | Bez oceny |
| 3. | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak, |  | Bez oceny |
| 4. | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43cm – 4 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x35cm – 2 sztuki, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak, |  | Bez oceny |
| 7. | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 18x24cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak, |  | Bez oceny |
| 8. | Obróbka zamawianych przez zamawiającego kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby przekładania przez obsługę | Tak, |  | Bez oceny |
| 9. | Kaseta nie zintegrowana z płytą obrazową | Tak, |  | Bez oceny |
| 10. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych. | Tak, Załączyć, |  | Bez oceny |
| XI. | Stacja technika – 1 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Producent ........................................................................................ | Podać, |  | Bez oceny |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia ................................................................ | Podać, |  | Bez oceny |
| 3. | Możliwość połączenia danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową przed i po ekspozycji | Tak |  | Bez oceny, |
| 4. | Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist | Tak, |  | Bez oceny, |
| 5. | Ze względu na wyświetlanie obrazów medycznych na monitorach stacji lekarskiej z głębia (skalą szarości) min 12 bitową, wymagane jest aby oferent zapewnił rozwiązania techniczne, które pozwolą na przesłanie ocenianych obrazów medycznych bez utraty ich jakości diagnostycznej. | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | Czytnik kodów paskowych pozwalający na łączenie danych identyfikacyjnych płyt z danymi pacjenta i rodzajem badania | Tak |  | Bez oceny, |
| 7. | Możliwość wpisywania danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego | Tak |  | Bez oceny, |
| 8. | Stacja nie zintegrowana z czytnikiem (oddzielny element) | Tak |  | Bez oceny, |
| 9. | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci PACS, do suchego drukowania | Tak, |  | Bez oceny |
| 10. | Monitor stacji technika LCD – 19", dotykowy, | Tak, |  | Bez oceny |
| 11. | Komputer PC, minimum: Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 GHz, RAM4GB DDR2, dysk twardy 500 GB, karta sieciowa 10/100/1000, napęd CD/DVD R-RW, | Tak, Podać parametry konfiguracji, |  | Bez oceny |
| 12. | Wydruk zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika | Tak, |  | Bez oceny |
| 13. | Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową | Tak |  | Bez oceny, |
| 14. | Obróbka obrazu: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika | Tak, |  | Bez oceny |
| 15. | Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy | Tak |  | Bez oceny, |
| 16. | Czas od umieszczenia kasety 35x43 cm w czytniku do wyświetlenia obrazu na stacji technika | Max. 45 sek |  | 0-1 |
| 17. | Możliwość instalowania dodatkowych czytników płyt.. | Min. 6 szt |  | 0-1 |
| 18. | Zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG z możliwością wyboru stopnia kompresji | Tak |  | Bez oceny, |
| 19. | Możliwość instalacji dodatkowych wolnostojących konsoli do nanoszenia danych pacjenta | Min. 6 |  | 0-1 |
| 20. | Możliwość rejestracji badania na dowolnej konsoli oraz otwarcie i kontynuowanie badania na dowolnej innej konsoli | Tak |  | Bez oceny, |
| 21. | Oprogramowanie do zdalnego serwisowania przez modem lub w inny sposób pozwalające na zdalne oglądanie pulpitu Użytkownika przez serwisanta i usuwania błędów | Tak, |  | Bez oceny |
| 22. | Tworzenie lokalnej bazy danych pacjentów zarejestrowanych na danej konsoli w ilości min 5 00 | Tak |  | Bez oceny |
| 23. | Dostęp do stacji tylko po uprzednim załogowaniu | Tak, |  | Bez oceny |
| 24. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych. | Tak, Załączyć, |  | Bez oceny |
| XII. | Trzymonitorowa Lekarska Stacja Diagnostyczna z Oprogramowaniem Diagnostycznym – 2 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Komputer PC, minimum: Procesor Intel Core i7 920 4x2,66GHz, RAM8GB DDR3 Triple Channel 1600MHz, dysk twardy 1000 GB, karta sieciowa 10/100/1000, napęd CD/DVD R-RW, | Tak, Podać parametry konfiguracji, |  | Bez oceny |
| 2. | 2 Monitory radiologiczne monochromatyczne LCD min 2 megapiksele- Producent, nazwa, typ | Tak, podać dane , |  | Bez oceny |
| 3. | Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych minimum 21 cali | Min. 21’’ |  | 0-1 |
| 4. | Jasność ekranu monitorów diagnostycznych minimum 1000 cd/m2 | minimum 1000 cd/m2 |  | 0-1 |
| 5. | Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych minimum 800 :1 | minimum 800 :1 |  | 0-1 |
| 6. | Parametry monitora diagnostycznego: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170/170º - certyfikat do zastosowań medycznych - rozdzielczość min. 2 MP - tryb pracy w pionie lub w poziomie - kontroler graficzny dedykowany do prac medycznych umożliwiający pracę z dwoma monitorami. | Tak, |  | Bez oceny |
| 7. | Monitor opisowy LCD min. 19” | min. 19” |  | 0-1 |
| 8. | Zewnętrzny kalibrator z dedykowanym oprogramowaniem do realizacji kontroli jakości monitorów medycznych | Tak, |  | Bez oceny, |
| 9. | Zasilacz UPS: moc dostosowana do w/w urządzeń . | Tak, |  | Bez oceny |
| 10. | Oprogramowanie stacji: MS Windows 7 Pro PL, Microsoft Office 2007 PL | Tak, |  | Bez oceny |
| 11. | Oprogramowanie DICOM - spełniające wymagania: - możliwość automatycznego pobierania obrazów - import obrazów DICOM i standardowych plików graficznych (JPG, BMP). - zarządzanie obrazami w sieci przychodni PACS - automatyczne dostosowanie wyświetlanych parametrów do standardu DICOM oraz dostosowanie trybu wyświetlania na min 2 monitorach. - możliwość pracy z zewnętrznym systemem RIS. - możliwość diagnozy i opisów badań radiologicznych - pomiary odległości, kątów, obwodów i powierzchni. - przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów - wyświetlanie obrazów w różnych podziałach | Tak, opisać, |  | Bez oceny |
| 12. | Wydruk badań na urządzeniu do suchego drukowania poprzez DICOM Print | Tak, |  | Bez oceny |
| 13. | Drukarka laserowa do drukowania wyników badań | Tak, |  | Bez oceny |
| 14. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (dotyczy monitorów medycznych) | Tak, Załączyć |  | Bez oceny |
| XII. | Drukarka drukująca w systemie suchym (DICOM) – 1szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Sposób uzyskania obrazu | Podać, |  | Bez oceny |
| 2. | Rozdzielczość wydruku min. 508 dpi | Tak, podać wartość |  | Bez oceny |
| 3. | Masa [kg] | Max.140 kg |  | 0-1 |
| 4. | Pole powierzchni [m2] | Max. 0,4 [m2] |  | 0-1 |
| 5. | Liczba odcieni skali szarości min. 14 bitów | min. 14 bitów |  | 0-1 |
| 6. | Współczynnik zaczernienia Dmax | Min.3,7 |  | 0-1 |
| 7. | Min. 2 magazynki na różne formaty błon dostępne jednocześnie | Tak, podać wartość |  | Bez oceny |
| 8. | Ilość urządzeń DICOM, dla których można zdefiniować indywidualne ustawienia drukowania min. 50 urządzeń | min. 50 |  | 0-1 |
| 9. | Licznik ilości błon w podajnikach wyświetlający jednocześnie bieżącą zawartość wszystkich podajników wraz z informacją o formacie załadowanych filmów | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Wydajność dla błon formatu 35x43 cm (błon/godz.) | Min 60 błon/godz |  | 0-1 |
| 11. | Wbudowany densytometr do kontroli jakości | Tak |  | Bez oceny, |
| 12. | Dostępność co najmniej następujących formatów błon: 8x10”, 10x14”, 14x17”, 14x14", | Tak, podać rozmiary |  | Bez oceny |
| 13. | Możliwość załadunku w świetle dziennym | Tak, |  | Bez oceny |
| 14. | Czas oczekiwania na pierwszy wydruk max 90 sek. | Tak, podać wartość |  | Bez oceny |
| 15. | Interfejs typu DICOM Print 3.0 | Tak, |  | Bez oceny |
| 17. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych. | Tak, Załączyć |  | Bez oceny |
| XIV | Stacja Poglądowa (RIS/PACS) do przeglądania obrazów diagnostycznych w formacie DICOM – 7 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Komputer PC, minimum: Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 GHz, RAM4GB DDR2, dysk twardy 500 GB, karta sieciowa 10/100/1000, napęd CD/DVD R-RW, | Tak, Podać parametry konfiguracji |  | Bez oceny |
| 2. | Monitor LCD, min. 19” skalibrowany do DICOM | Tak, podać wartość, |  | Bez oceny |
| 3. | Monitor poglądowy LCD - Producent, nazwa, typ | Tak, podać wartość, |  | Bez oceny |
| 4. | Parametry monitora LCD: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 160/160º - jasność min 250 cd/m2 - kontrast min 1000:1 | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | Zasilacz UPS: moc minimum 750 W | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | Oprogramowanie stacji : MS Windows 7 Pro PL, Microsoft Office 2007 PL, oprogramowanie antywirusowe West Coast Labs pierwszego poziomu, drugiego poziomu, w walce z koniami trojańskimi oraz certyfikat ICSA | Tak, |  | Bez oceny |
| XV | Rejestracja pacjenta – 2 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Komputer PC, minimum: Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 GHz, RAM4GB DDR2, dysk twardy 500 GB, karta sieciowa 10/100/1000, napęd CD/DVD R-RW, | Tak, Podać parametry konfiguracji |  | Bez oceny |
| 2. | Monitor LCD, min. 17” | Tak, podać wartość, |  | Bez oceny |
| 3. | Monitor poglądowy LCD - Producent, nazwa, typ | Tak, podać wartość, |  | Bez oceny |
| 4. | Parametry monitora LCD: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 160/160º - jasność min 250 cd/m2 - kontrast min 1000:1 | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | Zasilacz UPS: moc minimum 750 W | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | Oprogramowanie do przeglądania obrazów w formacie DICOM | Tak, |  | Bez oceny |
| 7. | Oprogramowanie stacji : MS Windows 7 Pro PL, Microsoft Office 2007 PL, oprogramowanie antywirusowe West Coast Labs pierwszego poziomu, drugiego poziomu, w walce z koniami trojańskimi oraz certyfikat ICSA | Tak, |  | Bez oceny |
| XV. | System archiwizacyjno-dystrybucyjny RIS/PACS – 2 szt | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Serwer Aplikacji z napędem taśmowym typu LTO3 Parametry minimalne: - Intel® Xeon® X5570, 2.93Ghz, 8M Cache, 6.40 GT/s QPI, Turbo, HT, 1333MHz - 18GB Memory dla 1 CPU, DDR3, 1066MHz (3x2GB + 3x4GB Dual Ranked RDIMMs) - Dyski twarde SATA pracujące w systemie RAID-5 o pojemności użytecznej 4 TB - Napęd DVD-RW SATA - 2 x Kontroler Ethernet 10/100/1000 - taśmy LTO3 20 szt. - tasma czyszcząca do napędu LTO3 2 szt. - Obudowa rack - Montaż w siedzibie Zamawiającego | Tak, Podać parametry urządzenia, Producenta, Nazwę /Typ |  | Bez oceny |
| 2. | Zasilanie awaryjne 1 szt. Parametry minimalne: - Moc skuteczna:1980 - Moc pozorna:2200 - Napięcie wyjściowe:220 - Kształt przebiegu sinus:Sinusoida modulowana - Topologia: Line Interactive - Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe - Sygnalizacja pracy: Diody LED - Interfejs:DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB - Obudowa rack - Montaż w siedzibie Zamawiającego | Tak, Podać parametry urządzenia, Producenta, Nazwę /Typ |  | Bez oceny |
| 3. | Macierz zewnętrzna o pojemności użytecznej 20 TB | Tak, Podać parametry urządzenia, Producenta, Nazwę /Typ |  | Bez oceny |
| 4. | Możliwość uruchomienia systemu RIS na kilku serwerach jednocześnie w celu rozłożenia obciążenia. | Min 10 |  | 0-1 |
| XVI | System RIS | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Producent ........................................................................................ | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia ................................................................ | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 3. | System działa w oparciu o silnik bazy danych Oracle zainstalowany na systemie Windows | Tak, |  | Bez oceny |
| 4. | Licencja na 15 stanowisk | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | System umożliwia zapis i archiwizację danych demograficznych i adresowych pacjentów | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | System umożliwia generowanie DICOM WorkList dla urządzeń diagnostycznych | Tak, |  | Bez oceny |
| 7. | System umożliwia wprowadzanie i archiwizację opisów badań oraz ich statusów | Tak, |  | Bez oceny |
| 8. | Proces wprowadzania opisu jest oparty o listę roboczą prezentującą minimum: Imię i nazwisko Rodzaj badania Jednostkę kierującą Status badania | Tak, |  | Bez oceny |
| 9. | System jest zintegrowany z oprogramowaniem diagnostycznym | Tak, |  | Bez oceny |
| 10. | Funkcje integracji z oprogramowaniem diagnostycznym, minimum: eFilm | Tak, |  | Bez oceny |
| 11. | System umożliwia zapis danych z uwzględnieniem minimum: Rodzaju badania Lekarza kierującego Jednostki kierującej z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne Daty zlecenia Planowanej daty wykonania badania | Tak, |  | Bez oceny |
| 12. | System umożliwia zlecenie kilku badań jednocześnie dla jednego pacjenta | Tak, |  | Bez oceny |
| 13. | Możliwość sprawdzenia poprawności PESEL | Tak, |  | Bez oceny |
| 14. | System jest zintegrowany z archiwum PASC w zakresie zmiany danych pacjenta- zmiana danych w RIS wywołuje zmianę w PACS | Tak, |  | Bez oceny |
| 15. | System jest wyposażony w graficzny moduł administracyjny umożliwiający: Dodawanie i edycję użytkowników Dodawanie i edycję usług Dodawanie i edycję cennika usług Dodawanie i edycję jednostek organizacyjnych Nadawanie uprawnień dla użytkowników | Tak, |  | Bez oceny |
| 16. | System jest wyposażony w moduł kontroli uprawnień dla użytkowników, kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu oraz do określonych typów badań dla każdego użytkownika | Tak, |  | Bez oceny |
| 17. | System umożliwia integrację z zewnętrznymi systemami (np. HL7, CISOZ …) | Tak, |  | Bez oceny |
| 18. | System jest wyposażony w graficzny moduł administracyjny umożliwiający: Dodawanie i edycję użytkowników Dodawanie i edycję usług Dodawanie i edycję cennika usług Dodawanie i edycję jednostek organizacyjnych Nadawanie uprawnień dla użytkowników | Tak, |  | Bez oceny |
| 19. | Wsparcie dla uruchamiania systemu w środowisku VMWare | Tak, |  | Bez oceny |
| 20. | Możliwość podpisywania opisów badań za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego | Tak, |  | Bez oceny |
| 21. | System można uruchomić na kilku serwerach jednocześnie, w celu rozłożenia obciążenia generowanego przez transmisję obrazów z wielu urządzeń i stacji diagnostycznych. | Min. 10 serwerów |  | 0-1 |
| 22. | Udostępnienie kodu źródłowego w celu modyfikacji po upływie okresu gwarancyjnego | Tak |  | Bez oceny |
| XVII | System PACS | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Producent …….................................................................................. | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia …….......................................................... | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 3. | System PACS w pełni kompatybilny z systemem RIS, | Tak, |  | Bez oceny |
| 4. | Licencja na aktualną ilość urządzeń DICOM | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | Konsultacje – dostęp do badań spoza Zakładu dla uprawnionych Użytkowników | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | System umożliwia przesyłanie, archiwizację i udostępnianie obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 | Tak, |  | Bez oceny |
| 7. | Obsługa zewnętrznych macierzy | Tak, |  | Bez oceny |
| 8. | Możliwość tworzenie kopii zapasowych obrazów na nośnikach CD/DVD | Tak, |  | Bez oceny |
| 9. | Drukowanie raportów i zeskanowanych dokumentów | Tak, |  | Bez oceny |
| 10. | System umożliwia kompresję obrazów do formatu JPG oraz ich Dystrybucję | Tak, |  | Bez oceny |
| 11. | System zapewnia zdalny dostęp do badań i narzędzi diagnostyczno opisowych przez przeglądarkę WWW | Tak, |  | Bez oceny |
| 12. | System umożliwia zdalne przeglądanie i opisywanie badań przez uprawnionych Użytkowników | Tak, |  | Bez oceny |
| 13. | System umożliwia podłączenie i konfigurację stacji diagnostycznych w dowolnej liczbie | Tak, |  | Bez oceny |
| 14. | Progresywne wyświetlanie pobieranych obrazów w czasie rzeczywistym. | Tak, |  | Bez oceny |
| 15. | Moduł zdalnego dostępu do systemu, umożliwiający dystrybucję i udostępnianie obrazów wraz z opisami na oddziałach szpitalnych i gabinetach w przychodniach | Tak, |  | Bez oceny |
| 16. | Możliwość wysyłania badań do opisu przez jednostki zewnętrzne | Tak, |  | Bez oceny |
| 17. | Możliwość instalacji i obsługi aplikacji przez stronę WWW | Tak, |  | Bez oceny |
| 18. | Export i import konfiguracji systemu | Tak, |  | Bez oceny |
| 19. | Nagrywanie obrazów badania na nośnik CD/DVD wraz z jego opisem | Tak, |  | Bez oceny |
| 20. | System posiada zintegrowaną przeglądarkę obrazów DICOM nie wymagającą instalowania dodatkowego oprogramowania. Obsługującą min. funkcje: - Zmiana okna w czasie rzeczywistym (Dicom Window Level) - Automatyczne dostosowanie Dicom Window Level dla zaznaczonego obszaru - Dopasowanie obrazu do rozmiaru okna - Narzędzia do pomiaru odległości, kątów, obszaru - Funkcja obracania obrazu, odbicia lustrzanego - Inwersja skali szarości - Wyświetlanie kilku obrazów jednocześnie, wybór układu wyświetlania - Możliwość jednoczesnego opisywania badania i przeglądania obrazów - Podgląd obrazów w postaci miniatur - Możliwość zmiany wielkości miniatur | Tak, |  | Bez oceny |
| 21. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych. | Tak, Załączyć |  | Bez oceny |
| XVIII | Automatyczny duplikator płyt CD/DVD – 1 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Automatyczny duplikator DVD/CD, - pojemność 100 płyt - wbudowana nagrywarka DVD/CD, min 2 nagrywarki - kolorowy nadruk 4800 dpi - automat przekładający płyty - interfejs USB 2.0 - Możliwość nagrywania płyt CD dla pacjentów oraz płyt DVD z wybranym zestawem danych obrazowych zapisanych w standardzie DICOM i przeglądarką DICOM-ową, uruchamiającą się automatycznie na komputerze klasy PC z systemem Windows - Monitor LCD 19’’ - Komputer sterujący duplikatorem | Tak, podać parametry |  | Bez oceny |
| XIX. | INNE |  |  |  |
| 1. | Ścianka rtg, generator, stół rtg, stojak do zdjęć płuc, mocowanie lampy rtg wyprodukowane przez tego samego producenta | Tak, podać nazwę elementu i producenta |  | Bez oceny |
| 2. | Oferowany sprzęt rtg i CR fabrycznie nowy, rok produkcji min 2009 . | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, Wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanych elementów zestawu rtg | Tak, załączyć dokumenty wraz z dostawą |  | Bez oceny |
| 4. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie) | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | Pełna dokumentacja techniczna (przy dostawie) | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | Szkolenie z zakresu obsługi lekarzy i techników trwające minimum 3 dni roboczych | Tak |  | Bez oceny |
| 7. | Szkolenie przypominające przeprowadzone na koszt wykonawcy – w terminie uzgodnionym z użytkownikiem, nie później niż 6 miesięcy od dnia instalacji | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | Projekt osłon radiologicznych, projekt adaptacji pomieszczenia do zamontowania aparatu oraz testy akceptacyjne | Tak |  | Bez oceny |
| 9. | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie okresu gwarancji ) | min.2 przeglądy na rok |  | Bez oceny |
| 10. | Czas usunięcia usterki, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | do 48 godz. za zgodą Zamawiającego termin ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do naprawy aparatu. |  | Bez oceny |
| 11. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania opisowej stacji lekarskiej przez okres 5 lat. | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Szyba ołowiana o wymiarach 60 x 80 cm – szt. 1 | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Uchwyt kaset do projekcji bocznej | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | Uchwyt przesuwu blatem stołu | Tak |  | Bez oceny |
| 15. | Uchwyt rąk do stojaka do zdjęć płuc | Tak |  | Bez oceny |
| 16. | Okres gwarancji bezwarunkowej obejmujący wszystkie elementy zestawu | min. 36 miesięcy |  | Bez oceny |
| 17. | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis oferowanego aparatu na terenie kraju | Tak. Podać nazwę, adres, nr tel/fax |  | Bez oceny |
| 18. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego | nie dłuższy niż 24 godz. (1 dzień roboczy) |  | Bez oceny |
| 19. | Warunki wymiany aparatu na nowy: trzy naprawy tego samego elementu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu na wolny od wad lub, jeżeli wymiana elementu na nowy wolny od wad jest niemożliwa wymiana całego aparatu na pełnowartościowy, wolny od wad. | Tak |  | Bez oceny |
| 20. | Stanowisko pracy zgodne z liczbą Stacji Lekarskich z monitorami diagnostycznymi, obejmujące biurko (dostosowane do gabarytów stacji) i krzesło obrotowe. | Tak |  | Bez oceny |
| XX | ZESTWAW DO KONTROLI JAKOŚCI |  |  |  |
| 1. | Fantom do testowania cyfrowego systemu rentgenowskiego: geometria obrazu, kontrast obrazu, jednorodność obrazu pochodząca z detektora, rozdzielczość przestrzenna | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Światłomierz do pomiaru natężenia światła z detektorem do pomiaru luminacji światła w cd/m2 | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Filtr absorpcyjny 25 mm Al z detektorem | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Zestaw fantomów umożliwiających wykonanie pełnego zestawu testów podstawowych AEC | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | Termo higrometr do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Lupa - powiększenie min. 6 x | Tak |  | Bez oceny |
| 7. | Dozymetr do testowania stałości dawki | Tak |  | Bez oceny |
| XXI | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 1. | Dostępność części zamiennych od upływu gwarancji (nie dotyczy komputerów) | Min. 10 lat |  | Bez oceny |
| 2. | Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego | Min. 10 lat |  | Bez oceny |
| 3. | Podać koszt 1 roboczogodziny pracy serwisu w okresie pogwarancyjnym | Podać |  | Bez oceny |

UWAGA

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametry wymagane" lub, których  spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje  odrzucenie oferty.

3. W przypadku, gdy parametr wymagany będzie równy parametrowi oferowanemu wykonawca  otrzyma

0 pkt. w pozycjach podlegających ocenie punktowej.

4. W przypadku, gdy parametr oferowany będzie wyższy od wymaganego wykonawca otrzyma l pkt.  w pozycjach

podlegających ocenie punktowej.

5. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

weryfikacji danych technicznych u producenta. W przypadku braku w materiałach informacyjnych producenta

potwierdzenia określonego parametru Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie Wykonawcy złożone na

niniejszym załączniku (tj. wypełniona kolumna:  („TAK/PARAMETRY OFEROWANE").

Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji  powyższych oświadczeń  Wykonawcy w zakresie

parametrów technicznych zaproponowanego aparatu i pozostałych urządzeń, nie uwzględnionych w materiałach

informacyjnych a  negatywna weryfikacja wspomnianych parametrów po dostawie może skutkować

rozwiązaniem umowy.

6. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe,  nie powystawowe,

nieużywane, kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych

dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

7*) Przez „czas reakcji” należy rozumieć stawienie się serwisanta wykonawcy w siedzibie

użytkownika i przystąpienie  do usunięcia wszelkich usterek.

…….……………..……………………………..

podpis i pieczątki

upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy