Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO :

I.  DEFIBRYLATOR – szt. 1

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa sprzętu/ typ: | TAK |  |
| 2. | Producent / Firma: | TAK |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2009 (podać) | TAK |  |
| 4. Defibrylacja: |  |  |  |
|  | a. tryb ręczny: | TAK |  |
|  | - dwufazowa fala wyładowania o zakresie energii co najmniej do 200 J | TAK |  |
|  | - ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | - tryb AED (półautomatyczny): | TAK |  |
|  | - defibrylacja półautomatyczna przy użyciu jednorazowych elektrod defibrylacyjnych, | TAK |  |
|  | - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 200 J i większą | TAK |  |
|  | - dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej, | TAK |  |
|  | - elektrody zewnętrzne dla dorosłych i dzieci, | TAK |  |
|  | - programowanie automatycznie wykonywanych autotestów okresowych nie wymagająca włączenia defibrylatora | TAK |  |
|  | - wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |
|  | - kardiowersja | TAK |  |
| 5. Monitor: |  |  |  |
|  | a. przekątna ekranu, | co najmniej 5,8” |  |
|  | - zakres pomiaru częstości akcji serca, | co najmniej 30-290 B/min |  |
|  | - alarmy przekroczenia: |  |  |
|  | - dolnej granicy HR, | TAK |  |
|  | - górnej granicy HR. | TAK |  |
|  | - pomiar %saturacji, | TAK |  |
|  | - alarm przekroczenia dolnej granicy %saturacji. | TAK |  |
| 6. Rejestrator: |  |  |  |
|  | - typ termiczny, | TAK |  |
|  | - standardowy papier termoczuły o szer. 58 mm. | TAK |  |
| 7. Dane elektryczne: |  |  |  |
|  | - zasilanie: |  |  |
|  | - sieciowe 230 V /50 Hz | TAK |  |
|  | - akumulatorowe, | TAK |  |
|  | - pojemność w pełni naładowanych akumulatorów musi wystarczyć na: |  |  |
|  | - min. 40 wyładowań z maksymalnym ładunkiem, | TAK |  |
|  | - min. 2 godz. monitorowania pacjenta. | TAK |  |
|  | - czas ładowania wewnętrznego kondensatora do maksymalnej energii | poniżej 6 s |  |
| 8. Inne dane: |  |  |  |
|  | - masa z akumulatorami i akcesoriami, | poniżej 10 kg |  |
|  | - komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| 9. Mobilny pomiar saturacji: |  |  |  |
|  | a) Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” i rozdzielczości 320x240 Tryby pracy: monitorowanie oraz wyrywkowa kontrola Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji i częstości pulsu Wyświetlanie wskaźnika amplitudy tętna | TAK |  |
|  | b) Alarmy: sygnalizacja dźwiękowa i wizualna ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu | TAK |  |
|  | c) Zasilanie: z sieci prądu zmiennego z wewnętrznego akumulatora - czas pracy co najmniej 20 godzin | TAK |  |
|  | d) Na wyposażeniu: czujnik SpO2 na palec dla dzieci i dorosłych przewód połączeniowy do czujników SpO2 | TAK |  |
|  | e) Waga urządzenia < 400 g | TAK |  |
|  | f) Ochrona pulsoksymetru przed przedostaniem się płynu i ciał stałych co najmniej IPX2 | TAK |  |
|  | g) Możliwość przesyłania danych do komputera osobistego poprzez przewód lub port podczerwieni | TAK |  |
| 10. | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36-miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń, obejmującą części zamienne i serwis Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 11. | Nazwa i miejsce serwisu (podać) | TAK |  |

II. KARDIOMONITOR – szt. 1

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa sprzętu/ typ: | TAK |  |
| 2. | Producent / Firma: | TAK |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2009 (podać) | TAK |  |
| 4. | Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 7 kg z akumulatorami | TAK |  |
| 5. | Ekran o przekątnej min. 12”, kolorowy LCD TFT | TAK |  |
| 6. | Monitor przystosowany do pracy w sieci Ethernet i w sieci bezprzewodowej | TAK |  |
| 7. | Ilość kanałów dynamicznych min. 8 | TAK |  |
| 8. | Rozdzielczość co najmniej 800x600 | TAK |  |
| 9. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów z min. 96 godz. | TAK |  |
| 10. | Zasilanie monitora 230V/50Hz | TAK |  |
| 11. | Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na min. 2 godziny pracy | TAK |  |
| 12. | Akumulatory wymienialne przez użytkownika bez rozkręcania monitora | TAK |  |
| 13. | Instrukcja w języku polskim ( na CD załączona do oferty) | TAK |  |
| 14. | Obsługa przy pomocy pokrętła i dedykowanych do podstawowych czynności obsługi przycisków funkcyjnych | TAK |  |
| 15. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 16. | Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi i ekranu „dużych cyfr” | TAK |  |
| 17. | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator termiczny | TAK |  |
| 18. | Monitor wyposażony w kartę pamięci | TAK |  |
| 19. | Wieszak do montażu monitora na ścianie z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| ## Pomiar EKG/ ST/RESP |  |  |  |
| 20. | Pomiar częstości pracy serca pacjentów dorosłych w zakresie co najmniej od 15 do 300 B/min | TAK |  |
| 21. | Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK |  |
| 22. | Pomiar częstości oddechu pacjentów dorosłych w zakresie co najmniej od 6 do 120 R/min | TAK |  |
| 23. | Nadzór bezdechu – ustawianie czasu bezdechu w zakresie min. od 10 do 40 s | TAK |  |
| 24. | Przewód EKG z 5. końcówkami EKG. Odłączane pojedynczo końcówki – możliwość używania tylko 3. odprowadzeń | TAK |  |
| 25. | 100 jednorazowych elektrod EKG na podkładzie z mikroporu, z przesuniętym w stosunku do środka elektrody złączem do podłączenia końcówek EKG | TAK |  |
| ## Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
| 26. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 27. | Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 10 do 270 mmHg | TAK |  |
| 28. | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
| 29. | Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 480 minut | TAK |  |
| 30. | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych oraz przewód łączący mankiet z monitorem. | TAK |  |
| ## Pomiar saturacji i pletyzmografia |  |  |  |
| 31. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
| 32. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 33. | Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji | TAK |  |
| 34. | Czujnik pomiarowy dla dorosłych na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem. | TAK |  |
| ## Pomiar temperatury |  |  |  |
| 35. | Wyświetlanie wartości temperatury ciała w dwóch punktach oraz temperatura różnicowa | TAK |  |
| 36. | Czujnik temperatury powierzchniowy i centralny | TAK |  |
| 5. | Inne |  |  |
| 37. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 38. | Nazwa i miejsce serwisu (podać) | TAK |  |

III. KARDIOMONITOR  Z  KAPNOGRAFEM – szt. 1

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa sprzętu/ typ: | TAK |  |
|  | Producent / Firma: | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2009 (podać) | TAK |  |
|  | Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 7 kg z akumulatorami | TAK |  |
|  | Ekran o przekątnej min. 12”, kolorowy LCD TFT | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci Ethernet i w sieci bezprzewodowej | TAK |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych min. 8 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość co najmniej 800x600 | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów z min. 96 godz. | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na min. 2 godziny pracy | TAK |  |
|  | Akumulatory wymienialne przez użytkownika bez rozkręcania monitora | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim ( na CD załączona do oferty) | TAK |  |
|  | Obsługa przy pomocy pokrętła i dedykowanych do podstawowych czynności obsługi przycisków funkcyjnych | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi i ekranu „dużych cyfr” | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator termiczny | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w kartę pamięci | TAK |  |
|  | Wieszak do montażu monitora na ścianie z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| ## 1. Pomiar EKG/ ST/RESP |  |  |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca pacjentów dorosłych w zakresie co najmniej od 15 do 300 B/min | TAK |  |
|  | Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu pacjentów dorosłych w zakresie co najmniej od 6 do 120 R/min | TAK |  |
|  | Nadzór bezdechu – ustawianie czasu bezdechu w zakresie min. od 10 do 40 s | TAK |  |
|  | Przewód EKG z 5. końcówkami EKG. Odłączane pojedynczo końcówki – możliwość używania tylko 3. odprowadzeń | TAK |  |
|  | 100 jednorazowych elektrod EKG na podkładzie z mikroporu, z przesuniętym w stosunku do środka elektrody złączem do podłączenia końcówek EKG | TAK |  |
| ## 2. Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 10 do 270 mmHg | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny – przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 480 minut | TAK |  |
|  | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych oraz przewód łączący mankiet z monitorem. | TAK |  |
| ## 3. Pomiar saturacji i pletyzmografia |  |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dorosłych na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem. | TAK |  |
| ## 4. Pomiar temperatury |  |  |  |
| 35. | Wyświetlanie wartości temperatury ciała w dwóch punktach oraz temperatura różnicowa | TAK |  |
| 36. | Czujnik temperatury powierzchniowy i centralny | TAK |  |
| 5. Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym |  |  |  |
| 37. | Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg | TAK |  |
| 38. | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 100 R/min | TAK |  |
| 39. | 5 jednorazowych linii pomiarowych, 5 pułapek wodnych, 5 jednorazowych adapterów do układu pacjenta | TAK |  |
| 6. Inne |  |  |  |
| 40. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 41. | Nazwa i miejsce serwisu (podać) | TAK |  |

IV. POMPY INFUZYJNE DWUSTRZYKAWKOWE – szt. 4

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa sprzętu/ typ: | TAK |  |
| 2. | Producent / Firma: | TAK |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2009 (podać) | TAK |  |
| 4. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | TAK |  |
| 5. | Praca ze standardowymi strzykawkami 10-60 ml różnych producentów, krajowych i zagranicznych | TAK, opis |  |
| 6. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | TAK |  |
| 7. | Wbudowana biblioteka leków z możliwością programowania nazwy leków. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wyboru sposobu programowania infuzji ( prędkość, prędkość i objętość, prędkość i czas, objętość i czas ) | TAK |  |
| 9. | Wielostopniowy pomiar okluzji z funkcją ABS | TAK |  |
| 10. | Funkcja Stand - By | TAK |  |
| 11. | Szybkość dozowania nastawiana z dokładnością nie gorszą niż 0,1 ml/godz. w zakresie 0,1-99,9 ml/godz. | TAK |  |
| 12. | Szybkość dozowania nastawiana z dokładnością nie gorszą niż 1 ml/godz. w zakresie 100-500 ml/godz. | TAK |  |
| 13. | Możliwość zmiany prędkości bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
| 14. | Możliwość podania dawki uderzeniowej w dowolnym momencie infuzji z dowolną prędkością | TAK |  |
| 15. | Maksymalny czas infuzji > 12 godz. | TAK |  |
| 16. | Objętość infuzji nastawiana z dokładnością nie gorszą niż 0,1 ml w zakresie 0,1 – 99,9 ml | TAK |  |
| 17. | Objętość infuzji nastawiona z dokładnością nie gorszą niż 1 ml w zakresie 100-1000 ml | TAK |  |
| 18. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 19. | Alarmy realizowane poprzez sygnał świetlny i dźwiękowy i informacją na ekranie pompy | TAK |  |
| 20. | Zasilanie z sieci 230V/50Hz z możliwością pracy z akumulatora (pompa z wewnętrznym akumulatorem ) | TAK |  |
| 21. | Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% - do 24h | TAK |  |
| 22. | Czas pracy z akumulatora co najmniej 4 godziny | TAK |  |
| 23. | Klasa ochronności I typ BF | TAK |  |
| 24. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych, certyfikat CE | TAK |  |
| 25. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 26. | Nazwa i miejsce serwisu (podać) | TAK |  |

V. SSAK ELEKTRYCZNY (DWUSŁOJOWY) – szt. 1

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa sprzętu/ typ: | TAK |  |
| 2. | Producent / Firma: | TAK |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2009 (podać) | TAK |  |
| 4. | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 5 | Maksymalny przepływ minimum 50 l/min. | TAK |  |
| 6 | Maksymalne podciśnienie minimum - 95 kPa | TAK |  |
| 7 | Dwie butle 2 litrowe z zastawką zabezpieczającą przed przepełnianiem | TAK |  |
| 8 | Podstawa jezdna – cztery kółka | TAK |  |
| 9 | Rączka umożliwiająca przesuwanie | TAK |  |
| 10 | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 11 | Wbudowany manometr podciśnienia | TAK |  |
| 12 | Regulator podciśnienia | TAK |  |
| 13 | Możliwośc włączenia ssaka pedałem nożnym | TAK |  |
|  | INNE | TAK |  |
| 14 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 15 | Nazwa i miejsce serwisu (podać) | TAK |  |