Dąbrowa Białostocka, dnia 23.11.2016 r.

WYKONAWCY

SP ZOZ -  446/11/16

Wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą odpowiednich analizatorów; SPZOZ/odczynni8ki laboratoryjne /11/16

Zamawiający, stosując się do art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść wniosków o  wyjaśnienie SIWZ  wraz z udzielonymi odpowiedziami .

- Czy Zamawiający dopuści liofilizowaną tromboplastynę ludzką o poj. fiolki 8 ml stabilną po rozpuszczeniu 30 dni? Długa trwałość odczynnika roboczego zapewnia całkowite jego zużycie i otrzymanie prawidłowych wyników badań.

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ .

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator  o wydajności 70 testów /godz. dla PT z 12 poz. na odczynniki (większa ilość pozycji nie jest konieczna, jeżeli Zamawiający planuje wykonać tylko 4 rodzaje badań), z możliwością wstawienia jednorazowo 23 próbek pacjentów i posiadający zewnętrzną drukarkę laserową ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

- Rozumiemy, że w SIWZ pkt. III Zamawiający wymaga certyfikaty ISO, które wystawione są na wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym .

Odpowiedź:  Tak .

do Pakietu nr 2

- poz. 1: Czy Zamawiający dopuści testy paskowe o czułości 91,8%, swoistości 98,9% z kontrolami dodatnimi dla Influenzy A, Influenzy B oraz kontrolą ujemną w zestawie, w opakowaniach po 25 sztuk testów?

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- poz. 2: Czy Zamawiający dopuści testy o czułości >97% i swoistości >99% w stosunku do techniki mikroskopowej i metody PCR?

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- poz. 3: Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 95% i swoistości 98% w opakowaniach po 20 sztuk?

Odpowiedź:  Tak.

- poz. 4: Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 99,2% i swoistości 98,5%, w jednej studzience testowej, w opakowaniach po 20 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- poz. 6: Czy Zamawiający dopuści testy o czułości >99% i swoistości >99%?

Odpowiedź:  Tak.

- poz. 7: Czy Zamawiający dopuści testy w jednej studzience pomiarowej, o czułości 99,0% i swoistości 96,3% ?

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- poz. 8: Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 10ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

do pakietu nr 3:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w podłoży zawierających krew z terminem ważności 4-6 tygodni?

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1-2, 4-9 podłoży z terminem ważności 6-8 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 rzędu biochemicznego do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriacae na 24 cechy?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że krążki antybiogramowe muszą posiadać pozytywną opinię KORLD?

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie krążki muszą mieć identyczne warunki przechowywania od –20OC do +8OC ? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości (aktywność), gdy przechowywane są w temperaturze–20OC.

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do oznaczania MIC wykonanych z trwałej bibuły? Rodzaj nośnika nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego, a według informacji producenta paski celulozowe zapewniają dokładniejsze przyleganie testu do powierzchni agaru i zapobiegają tworzeniu się mikropęcherzyków powietrza, które mogą zakłócać dyfundowanie antybiotyku do podłoża.

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

do  wzoru umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za nieterminowe dostawy z 5% do 3% za dzień opóźnienia?

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? (§ 3 ust.

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?  (§ 3 ust. 5)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? (§ 3 ust. 3)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia (dokonane w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:

- stawki od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne? (§ 3 ust. 3)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia towaru wolnego od wad do 3 dni roboczych?(§ 5 ust. 6)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 6 ust. 2 lit. a)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 6 ust. 2 lit. b)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej  części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.(§6 ust. 2 lit. a)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie % naliczanej kary do max. 2% wartości?  (§6 ust. 2 lit. b)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 6 ust. 2)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?(§1 ust. 3)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? (§ 5 ust. 5)

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

do  Pakietu nr 2

- Czy w pakiecie 2, w poz 3, Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie testu o czułości powyżej 95% i specyficzności powyżej 91% konfekcjonowanego po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

do  Pakietu nr 3

- Czy w pakiecie 3, w poz 11, Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie podłoża z 4-tygodniowym terminem przydatności od daty produkcji.

Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

do  Załącznika  nr 2 do SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości dla produktów ze strony producenta lub przesyłanie certyfikatów drogą e-mailową na żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź:  Tak.

- W związku z tym, że dystrybuowane przez nas wyroby w większości przypadków są wytwarzane poza granicami Polski, instrukcje/ulotki używania wyrobów standardowo powstają w języku angielskim i w tej postaci są wkładane do oryginalnych opakowań. Czy w świetle tego faktu Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie instrukcji użytkowania wyrobów w języku polskim w postaci plików na płycie CD lub w wersji papierowej drogą pocztową po zawarciu umowy?

Odpowiedź:  Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ przed zawarciem umowy  będzie 	wymagał dostarczenia dokumentów (określonych w punkcie 6.III SIWZ) na    potwierdzenie  	spełnienia przez oferowane dostawy 	wymagań określonych w SIWZ od Wykonawcy  	którego  oferta   zostanie  oceniona  	najwyżej.

Zamawiający wyraża zgodę na  dostarczenie plików na płycie CD

do Pakietu nr 4.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do APTT w fiolkach 2 ml lub 4 ml?

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do PT w fiolkach 5 ml lub 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie czy stabilność odczynnika do PT po rozpuszczeniu (5 dni) należy rozumieć jako stabilność odczynnika przechowywanego na pokładzie analizatora?

Odpowiedź: Nie , w lodówce.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników prekalibrowanych do PT, APTT, Fibrynogenu oraz D-dimerów i tym samym pominięcie kalibratora w wycenie (aplikacje odczynników wprowadzane przez kody kreskowe)?

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Prosimy o wskazanie częstotliwości wykonywania badań kontrolnych dla PT, APTT, Fibrynogenu i D-dimerów.

Odpowiedź: 1 x dziennie

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału kontrolnego do D-dimerów bez możliwości mrożenia z jednoczesną kalkulacją uwzględniającą potrzeby Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapisy SIWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie czy w ilości badań zostały uwzględnione badania kontrolne?

Odpowiedź: Nie, proszę dodatkowo doliczyć.

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do systemu informatycznego na koszt Wykonawcy? Prosimy o wskazanie z jakiego systemy korzysta Zamawiający?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający korzysta z systemu Prometeusz.

- Czy Zamawiający dopuszcza złożenie kart charakterystyk na płycie CD (po wezwaniu)? Jedna karta składa się z 8 stron.

Odpowiedź: Tak.

Jan Chodziutko

Dyrektor SPZOZ

w Dąbrowie Białostockiej